鼎讯 矢量信号源模块 DXSL系列

名称：矢量信号源模块

品牌：鼎讯

公司：成都鼎讯信通科技有限公司

官网:www.dingxunacnn.com

一、产品概述

DXSL是一款全自主研发的便携式矢量信号源。通过USB3.0接口连接台式机或者笔记本电脑，输出100KHz～20GHz频率范围内的单频或调制信号，支持IQ数据文件回放，提供二次开发所需的API接口函数库方便用户进行系统集成。

- 二、原理概图

- 三、一般参数

- *频率范围：4KHz-400MHz\3GHz\8GHz\9GHz\15GHz\20GHz

- *频率稳定度：±0.5ppm

- *频率准确度：1*10-6

- *信号调制方式：CW、多音、AM、FM、高斯白噪、脉冲、数字调制(2ASK、MSK、2FSK、

- 4FSK、8FSK、16FSK、BPSK、DBPSK、QPSK、DQPSK、OQPSK、π/4 DQPSK、8PSK、D8PSK、16PSK、16QAM、64QAM、256QAM、1024QAM、OFDM等可选配支持）

- *IQ回放 ：≤-98dBc/Hz@10KHz（常温，内参考射频1GHz处）

- *DAC精度：14bit

- *杂散抑制：>55dBc典型

- *谐波抑制：<40dBc典型

- *本振切换时间：400us

- *频率准确度：±0.5ppm（常温，工作5分钟后测试）

- *输出RF个数：1个, 50Ω SMA

- *输出电平：-55 dBm to +10dBm

- *相噪：10 kHz offset < -110 dBc/Hz （1GHz CW, 0 dBm）

- *外参考输入：10MHz,50Ω SMA， 功率：5±2dBm

- *触发输入：50Ω SMA，LVTTL 0～3.3V，功能可自定义

- *触发输出：50Ω SMA，LVTTL 0～3.3V，功能可自定义

- *GPIO：LVTTL 0～3.3V IO口（支持PPS输入和B码输入）

- *工作温度：-20℃～ +60℃

- *存贮温度：-55℃～＋85℃

- *数据接口：USB3.0 Micro-B

- *电源：USB3.0供电 DC:5V±5%

- *控制接口：Micro USB3.0（配USB3.0数据线1根）

- *射频输入：SMA

- 四、产品型号及配置

- 1、DXSL-404A：4KHz-400MHz

- 2、DXSL-430A：4KHz-3GHz

- 3、DXSL-460A：4KHz-6GHz

- 4、DXSL-480A：4KHz-8GHz

- 5、DXSL-490A：4KHz-9GHz

- 6、DXSL-4150A：4KHz-15GHz

- 7、DXSL-4200A：4KHz-20GHz

- (40MHz带宽）

- 五、售后服务

- *全国联保 / 7×24 小时响应 / 主机质保1 年（配件部件质保半年）​

- *报修渠道：杨工 18108048914